## 市一表单合并
序号 | 样本类型 | 代码 | 是否为计算项目 | 项目名称 | 单位 | 自动审核允许范围 （无历史数据） |  |  |  |  | 备注 | 参考区间/医学决定水平 |  | 检测方法 | 参考区间来源 | 线性范围 |  | 接近线性下或上限重测 | 超出线性上限稀释倍数 | 危急值 |  |  | 历史比较 |  | UNSCH 时间（min) | 备注 | 完成情况
[6 empty] | 下限% | L | H | 上限(倍数） |  |  | L | H |  |  | L | H |  |  | L | H | 界限值 | 天数 | %
9 | 血清 | TC |  | 总胆固醇(TC) | mmol/L | 70% | 1.8 | 15.51 | 3 | 男 | <5.18 | 0 | 5.17 | CHOD-PAP法 | 中国成人血脂异常防治指南2007 | 1.5 | 19.4 | 1.8 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | TC |  | 总胆固醇(TC) | mmol/L | 70% | 1.8 | 15.51 | 3 | 女 | <5.18 | 0 | 5.17 | CHOD-PAP法 | 中国成人血脂异常防治指南2007 | 1.5 | 19.4 | 1.8 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
10 | 血清 | TG |  | 甘油三酯(TG) | mmol/L | 70% | 0.24 | 5.07 | 3 | 男 | <1.70 | 0 | 1.69 | GPO-PAP法 | 中国成人血脂异常防治指南2007 | 0.2 | 11.4 | 0.24 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | TG |  | 甘油三酯(TG) | mmol/L | 70% | 0.24 | 5.07 | 3 | 女 | <1.70 | 0 | 1.69 | GPO-PAP法 | 中国成人血脂异常防治指南2007 | 0.2 | 11.4 | 0.24 | 5 |  |  | 10 | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
11 | 血清 | HDL-C |  | 高密度脂蛋白(HDL-C) | mmol/L | 70% | 0.728 | 4.62 | 3 | 男 | ≥1.04AND<1.55 | 1.04 | 1.54 |  | 中国成人血脂异常防治指南2007 | 0.01 | 3.9 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | HDL-C |  | 高密度脂蛋白(HDL-C) | mmol/L | 70% | 0.728 | 4.62 | 3 | 女 |  | 1.04 | 1.54 |  | 中国成人血脂异常防治指南2007 | 0.01 | 3.9 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
12 | 血清 | LDL-C |  | 低密度脂蛋白(LDL-C) | mmol/L | 70% | 0.2 | 10.08 | 3 | 男 | <3.37 | 0 | 3.36 |  | 中国成人血脂异常防治指南2007 | 0.1 | 25.8 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | LDL-C |  | 低密度脂蛋白(LDL-C) | mmol/L | 70% | 0.2 | 10.08 | 3 | 女 | <3.37 | 0 | 3.36 |  | 中国成人血脂异常防治指南2007 | 0.1 | 25.8 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
13 | 血清 | APOA |  | 载脂蛋白A(APOA) | g/L | 70% | 0.84 | 5.28 | 3 | 男 |  | 1.2 | 1.76 |  | 厂商说明书 | 0.0015 | 2 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | APOA |  | 载脂蛋白A(APOA) | g/L | 70% | 0.84 | 5.28 | 3 | 女 |  | 1.2 | 1.76 |  |  | 0.0015 | 2 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
14 | 血清 | APOB |  | 载脂蛋白B(APOB) | g/L | 70% | 0.441 | 3.42 | 3 | 男 |  | 0.63 | 1.14 |  | 厂商说明书 | 0.0015 | 2 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | APOB |  | 载脂蛋白B(APOB) | g/L | 70% | 0.441 | 3.42 | 3 | 女 |  | 0.63 | 1.14 |  |  | 0.0015 | 2 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
15 | 血清 | TP |  | 总蛋白(TP) | g/L | 70% | 45.5 | 255 | 3 | 男 |  | 65 | 85 |  | WS/T 404.2-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 7.5 | 120 | 9 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | TP |  | 总蛋白(TP) | g/L | 70% | 45.5 | 255 | 3 | 女 |  | 65 | 85 |  | WS/T 404.2-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 7.5 | 120 | 9 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
16 | 血清 | ALB |  | 白蛋白(ALB) | g/L | 70% | 28 | 165 | 3 | 男 |  | 40 | 55 |  | WS/T 404.2-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 5 | 80 | 6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | ALB |  | 白蛋白(ALB) | g/L | 70% | 28 | 165 | 3 | 女 |  | 40 | 55 |  | WS/T 404.2-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 5 | 80 | 6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
17 | 血清 | LAS_GLB | 是 | 球蛋白(GLB) | g/L |  |  |  |  | 男 |  | 20 | 40 |  | WS/T 404.2-2012临床常用生化检验项目参考区间 | [7 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
| 血清 | LAS_GLB | 是 | 球蛋白(GLB) | g/L |  |  |  |  | 女 |  | 20 | 40 |  | WS/T 404.2-2012临床常用生化检验项目参考区间 | [7 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
18 | 血清 | LAS_A/G | 是 | 白球比(A/G) | [5 empty] | 男 |  | 1.2 | 2.4 |  | WS/T 404.2-2012临床常用生化检验项目参考区间 | [7 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
| 血清 | LAS_A/G | 是 | 白球比(A/G) | [5 empty] | 女 |  | 1.2 | 2.4 |  | WS/T 404.2-2012临床常用生化检验项目参考区间 | [7 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
19 | 血清 | PA |  | 前白蛋白(PA) | mg/L | 70% | 140 | 1200 | 3 | 男 |  | 200 | 400 |  | 厂商说明书=四版操作规程 | 23 | 650 | 27.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | PA |  | 前白蛋白(PA) | mg/L | 70% | 140 | 1200 | 3 | 女 |  | 200 | 400 |  |  | 23 | 650 | 27.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
20 | 血清 | TBIL |  | 总胆红素(TBIL) | umol/L | 70% | 1.197 | 78 | 3 | 男 |  | 1.71 | 26 |  | 厂商说明书 | 8 | 513 | 9.6改为0 7月6号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | TBIL |  | 总胆红素(TBIL) | umol/L | 70% | 1.197 | 78 | 3 | 女 |  | 1.71 | 26 |  |  | 8 | 513 | 9.6改为0 7月6号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
21 | 血清 | DBIL |  | 直接胆红素(DBIL) | umol/L | 70% | 1.197 | 20.52 | 3 | 男 |  | 1.71 | 6.84 | 钒酸盐氧化法 | 厂商说明书 | 2.7 | 171 | 3.24改为0 7月6号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | DBIL |  | 直接胆红素(DBIL) | umol/L | 70% | 1.197 | 20.52 | 3 | 女 |  | 1.71 | 6.84 | 钒酸盐氧化法 |  | 2.7 | 171 | 3.24改为0 7月6号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
22 | 血清 | LAS_IBIL | 是 | 间接胆红素(IBIL) | umol/L |  |  |  |  | 男 | [12 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
| 血清 | LAS_IBIL | 是 | 间接胆红素(IBIL) | umol/L |  |  |  |  | 女 | [12 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
23 | 血清 | ALT |  | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | U/L | 70% | 6.3 | 180 | 3 | 男 |  | 9 | 60 | IFCC推荐修正法 | WS/T 404.1-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 25 | 400 | 30改为0 7月5号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | ALT |  | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | U/L | 70% | 4.9 | 135 | 3 | 女 |  | 7 | 45 |  | WS/T 404.1-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 25 | 400 | 30改为0 7月5号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
24 | 血清 | AST |  | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | U/L | 70% | 10.5 | 135 | 3 | 男 |  | 15 | 45 | IFCC推荐修正法 | WS/T 404.1-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 25 | 400 | 30改为0 7月5号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | AST |  | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | U/L | 70% | 9.1 | 120 | 3 | 女 |  | 13 | 40 |  | WS/T 404.1-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 25 | 400 | 30改为0 7月5号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
25 | 血清 | LAS_L/S | 是 | 谷丙/谷草(L/S) | [5 empty] | 男 |  | 0.5 | 1.5 | [9 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
| 血清 | LAS_L/S | 是 | 谷丙/谷草(L/S) | [5 empty] | 女 |  | 0.5 | 1.5 | [9 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
26 | 血清 | GGT |  | 谷氨酰氨转移酶(GGT) | U/L | 70% | 7 | 180 | 3 | 男 |  | 10 | 60 | IFCC 速率法 | WS/T 404.1-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 15 | 232 | 18改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | GGT |  | 谷氨酰氨转移酶(GGT) | U/L | 70% | 4.9 | 135 | 3 | 女 |  | 7 | 45 | IFCC 速率法 | WS/T 404.1-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 15 | 232 | 18改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
27 | 血清 | ALP |  | 碱性磷酸酶(ALP) | U/L | 70% | 31.5 | 375 | 3 | 男 |  | 45 | 125 | AMP 缓冲液法 | WS/T 404.1-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 16 | 500 | 19.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | ALP |  | 碱性磷酸酶(ALP) | U/L | 70% | 24.5 | 300 | 3 | 女 | 20-49y | 35 | 100 | AMP 缓冲液法 | WS/T 404.1-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 16 | 500 | 19.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | ALP |  | 碱性磷酸酶(ALP) | U/L | 70% | 35 | 405 | 3 | 女 | 50-79y | 50 | 135 | AMP 缓冲液法 | WS/T 404.1-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 16 | 500 | 19.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
28 | 血清 | LAS_AFU | 空 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU) | U/L |  |  |  |  | 男 |  | 5 | 40 | 酶显色法 | 厂商说明书 | [7 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
| 血清 | LAS_AFU | 空 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU) | U/L |  |  |  |  | 女 |  | 5 | 40 | 酶显色法 | 厂商说明书 | [7 empty] | 7 |  | 25
29 | 血清 | TBA |  | 总胆汁酸(TBA) | umol/L | 70% | 15 | 45 | 3 | 男 |  | 0 | 15 | 循环酶法 | 厂商说明书 | 12.5 | 200 | 15 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | TBA |  | 总胆汁酸(TBA) | umol/L | 70% | 15 | 45 | 3 | 女 |  | 0 | 15 | 循环酶法 | 厂商说明书 | 12.5 | 200 | 15 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
30 | 血清 | GLU |  | 葡萄糖(GLU) | mmol/L | 70% | 2.73 | 16.8 | 3 | 男 |  | 3.9 | 5.6 | GOD-PAP法 | American Diabetes Association (ADA） | 0.01 | 22 | 0.2 | 5 | 2.5 | 30 |  | 7 | 50 | 25 | 新生儿危急值≤2.2 | 已完成
| 血清 | GLU |  | 葡萄糖(GLU) | mmol/L | 70% | 2.73 | 16.8 | 3 | 女 |  | 3.9 | 5.6 | GOD-PAP法 | American Diabetes Association (ADA） | 0.01 | 22 | 0.2 | 5 | 2.5 | 30 |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | BUN |  | 尿素(BUN) | mmol/L | 70% | 2.17 | 24 | 3 | 男 | 20-59 | 3.1 | 8 | 脲酶连续检测法 | WS/T 404.5-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 2.14 | 34 | 2.568改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | BUN |  | 尿素(BUN) | mmol/L | 70% | 2.52 | 28.5 | 3 | 男 | 60-79 | 3.6 | 9.5 | 脲酶连续检测法 | WS/T 404.5-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 2.14 | 34 | 2.568改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
31 | 血清 | BUN |  | 尿素(BUN) | mmol/L | 70% | 1.82 | 22.5 | 3 | 女 | 20-59 | 2.6 | 7.5 | 脲酶连续检测法 | WS/T 404.5-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 2.14 | 34 | 2.568改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | BUN |  | 尿素(BUN) | mmol/L | 70% | 2.17 | 26.4 | 3 | 女 | 60-79 | 3.1 | 8.8 | 脲酶连续检测法 | WS/T 404.5-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 2.14 | 34 | 2.568改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
32 | 血清 | CREA |  | 肌酐(CREA) | umol/L | 70% | 39.9 | 291 | 3 | 男 | 20-59 | 57 | 97 | 氧化酶法 | WS/T 404.5-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 25 | 2500 | 30改为10 7月7号改 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | CREA |  | 肌酐(CREA) | umol/L | 70% | 39.9 | 333 | 3 | 男 | 60-79 | 57 | 111 | 氧化酶法 | WS/T 404.5-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 25 | 2500 | 30改为10 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | CREA |  | 肌酐(CREA) | umol/L | 70% | 28.7 | 219 | 3 | 女 | 20-59 | 41 | 73 | 氧化酶法 | WS/T 404.5-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 25 | 2500 | 30改为10 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | CREA |  | 肌酐(CREA) | umol/L | 70% | 28.7 | 243 | 3 | 女 | 60-79 | 41 | 81 | 氧化酶法 | WS/T 404.5-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 25 | 2500 | 30改为10 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
33 | 血清 | UA |  | 尿酸(UA) | umol/L | 70% | 95.9 | 1089 | 3 | 男 |  | 137 | 363 | 酶动力学比色法 | 厂商说明书 | 38 | 1190改为800 7月7号 | 45.6改为38 7月6号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | UA |  | 尿酸(UA) | umol/L | 70% | 100.1 | 1017 | 3 | 女 |  | 143 | 339 | 酶动力学比色法 | 厂商说明书 | 38 | 1190改为800 7月7号 | 45.6改为38 7月6号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
34 | 血清 | CA |  | 钙(CA) | mmol/L | 70% | 1.477 | 7.56 | 3 | 男 |  | 2.11 | 2.52 | 偶氮胂法 | WS/T 404.6-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 0.12 | 6.24 | 0.2 | 5 | 1.25 | 3.25 |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | CA |  | 钙(CA) | mmol/L | 70% | 1.477 | 7.56 | 3 | 女 |  | 2.11 | 2.52 | 偶氮胂法 | WS/T 404.6-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 0.12 | 6.24 | 0.2 | 5 | 1.25 | 3.25 |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
35 | 血清 | MG |  | 镁(MG) | mmol/L | 70% | 0.525 | 3.06 | 3 | 男 |  | 0.75 | 1.02 | 二甲苯胺蓝法 | WS/T 404.6-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 0.08 | 2.06 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | MG |  | 镁(MG) | mmol/L | 70% | 0.525 | 3.06 | 3 | 女 |  | 0.75 | 1.02 | 二甲苯胺蓝法 | WS/T 404.6-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 0.08 | 2.06 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
36 | 血清 | P |  | 无机磷(P) | mmol/L | 70% | 0.595 | 4.53 | 3 | 男 |  | 0.85 | 1.51 | 紫外终点法 | WS/T 404.6-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 0.16 | 4.84 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | P |  | 无机磷(P) | mmol/L | 70% | 0.595 | 4.53 | 3 | 女 |  | 0.85 | 1.51 | 紫外终点法 | WS/T 404.6-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 0.16 | 4.84 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
37 | 血清 | NA |  | 钠(NA) | mmol/L | 70% | 95.9 | 441 | 3 | 男 |  | 137 | 147 | 离子选择电极法 | WS/T 404.3-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 100 | 200 | 120 | 1 | 120 | 160 |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | NA |  | 钠(NA) | mmol/L | 70% | 95.9 | 441 | 3 | 女 |  | 137 | 147 | 离子选择电极法 | WS/T 404.3-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 100 | 200 | 120 | 1 | 120 | 160 |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
38 | 血清 | K |  | 钾(K) | mmol/L | 70% | 2.45 | 15.9 | 3 | 男 |  | 3.5 | 5.3 | 离子选择电极法 | WS/T 404.3-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 1 | 10 | 1.2 | 1 | 2.5 | 6 |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | K |  | 钾(K) | mmol/L | 70% | 2.45 | 15.9 | 3 | 女 |  | 3.5 | 5.3 | 离子选择电极法 | WS/T 404.3-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 1 | 10 | 1.2 | 1 | 2.5 | 6 |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
39 | 血清 | CL |  | 氯(CL) | mmol/L | 70% | 69.3 | 330 | 3 | 男 |  | 99 | 110 | 离子选择电极法 | WS/T 404.3-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 15 | 200 | 18 | 1 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | CL |  | 氯(CL) | mmol/L | 70% | 69.3 | 330 | 3 | 女 |  | 99 | 110 | 离子选择电极法 | WS/T 404.3-2012临床常用生化检验项目参考区间 | 15 | 200 | 18 | 1 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
40 | 血清 | LAS_CO2 | 空 | 血清碳酸氢盐(CO2) | mmol/L |  |  |  |  | 男 |  | 21 | 32 | [9 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
| 血清 | LAS_CO2 | 空 | 血清碳酸氢盐(CO2) | mmol/L |  |  |  |  | 女 |  | 21 | 32 | [9 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
41 | 血清 | Fe |  | 铁(Fe) | umol/L | 70% | 7.42 | 110.1 | 3 | 男 |  | 10.6 | 36.7 | FERENE法 | WS/T 404.6-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 5.5 | 179 | 6.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | Fe |  | 铁(Fe) | umol/L | 70% | 5.46 | 96.6 | 3 | 女 |  | 7.8 | 32.2 | FERENE法 | WS/T 404.6-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 5.5 | 179 | 6.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
42 | 血清 | AMY_S |  | 淀粉酶(AMY_S) | U/L | 70% | 24.5 | 405 | 3 | 男 |  | 35 | 135 | EPS 速率法 | WS/T 404.8-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 31 | 1000 | 37.2改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | AMY_S |  | 淀粉酶(AMY_S) | U/L | 70% | 24.5 | 405 | 3 | 女 |  | 35 | 135 | EPS 速率法 | WS/T 404.8-2015临床常用生化检验项目参考区间 | 31 | 1000 | 37.2改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
44 | 血清 | LAS_0hGLU | 空 | 空腹血糖(0hGLU) | mmol/L |  |  |  |  | 男 |  | 3.9 | 5.6 | GOD-PAP法 | American Diabetes Association (ADA） | [7 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
| 血清 | LAS_0hGLU | 空 | 空腹血糖(0hGLU) | mmol/L |  |  |  |  | 女 |  | 3.9 | 5.6 | GOD-PAP法 | American Diabetes Association (ADA） | [7 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
51 | 全血 | LAS_%HbAlc |  | 糖化血红蛋白组份(%HbAlc) | % |  |  |  |  | 男 |  | 3.8 | 5.8 | 胶乳凝集反应法 | ADA 5.7-6.4糖尿病高危人群；≥6.5糖尿病诊断切点 | 1 | 13 | [8 empty] | 4.6 | 6.2
| 全血 | LAS_%HbAlc |  | 糖化血红蛋白组份(%HbAlc) | % |  |  |  |  | 女 |  | 3.8 | 5.8
52 | 血清 | SFA |  | 果糖胺(SFA) | umol/L | 70% | 0.2 | 855 | 3 | 男 |  | 0 | 285 |  |  | 0 | 1000 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | SFA |  | 果糖胺(SFA) | umol/L | 70% | 0.2 | 855 | 3 | 女 |  | 0 | 285 |  |  | 0 | 1000 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
53 | 血清（随机） | LAS_Random | 空 | 随机血糖(Glucose, Random) | mmol/L |  |  |  |  | 男 |  | 0 | 11.1 | [9 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
| 血清（随机） | LAS_Random | 空 | 随机血糖(Glucose, Random) | mmol/L |  |  |  |  | 女 |  | 0 | 11.1 | [9 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
69 | 血清 | CYSC |  | 胱抑素C(CYSC) | mg/L | 70% | 0.413 | 3.09 | 3 | 男 |  | 0.59 | 1.03 |  |  | 0.2 | 10 | 0.24 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | CYSC |  | 胱抑素C(CYSC) | mg/L | 70% | 0.413 | 3.09 | 3 | 女 |  | 0.59 | 1.03 |  |  | 0.2 | 10 | 0.24 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
71 | 血清 | CK |  | 肌酸激酶(CK) | U/L | 70% | 35 | 930 | 3 | 男 |  | 50 | 310 | DGKC优化比色法 |  | 2 | 500 | 2.4 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | CK |  | 肌酸激酶(CK) | U/L | 70% | 28 | 600 | 3 | 女 |  | 40 | 200 |  |  | 2 | 500 | 2.4 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
73 | 血浆 | AMON |  | 血氨(AMON) | umol/L | 70% | 7 | 141 | 3 | 男 |  | 10 | 47 |  |  | 0 | 294 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血浆 | AMON |  | 血氨(AMON) | umol/L | 70% | 7 | 141 | 3 | 女 |  | 10 | 47 |  |  | 0 | 294 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
74 | 血清 | B-2MG |  | 血B2微球蛋白(B2MG-S) | mg/L | 70% | 0.2 | 6 | 3 | 男 |  | 0 | 2 |  |  | 0.1 | 20 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | B-2MG |  | 血B2微球蛋白(B2MG-S) | mg/L | 70% | 0.2 | 6 | 3 | 女 |  | 0 | 2 |  |  | 0.1 | 20 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
77 | 血清 | ADA |  | 腺苷脱氨酶(ADA) | U/L | 70% | 2.8 | 54 | 3 | 男 |  | 4 | 18 |  |  | 12.5 | 200 | 15改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | ADA |  | 腺苷脱氨酶(ADA) | U/L | 70% | 2.8 | 54 | 3 | 女 |  | 4 | 18 |  |  | 12.5 | 200 | 15改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
78 | 血清 | LDH |  | 乳酸脱氢酶(LDH) | U/L | 70% | 84 | 750 | 3 | 男 |  | 120 | 250 | IFCC推荐方法(L→P) |  | 62 | 1000 | 74.4 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | LDH |  | 乳酸脱氢酶(LDH) | U/L | 70% | 84 | 750 | 3 | 女 |  | 120 | 250 | IFCC推荐方法(L→P) |  | 62 | 1000 | 74.4 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
79 | 血清 | LAS_TSGF | 空 | 肿瘤特异性生长因子(TSGF) | IU/ml |  |  |  |  | 男 |  | 0 | 64 | [9 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
| 血清 | LAS_TSGF | 空 | 肿瘤特异性生长因子(TSGF) | IU/ml |  |  |  |  | 女 |  | 0 | 64 | [9 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
80 | 血清 | LPa |  | 脂蛋白(a)(LPa) | mg/L | 70% | 6 | 900 | 3 | 男 |  | 0 | 300 |  |  | 5 | 844 | 6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | LPa |  | 脂蛋白(a)(LPa) | mg/L | 70% | 6 | 900 | 3 | 女 |  | 0 | 300 |  |  | 5 | 844 | 6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
82 | 血浆 | LA |  | 乳酸(LA) | mmol/L | 70% | 0.35 | 6.66 | 3 | 男 |  | 0.5 | 2.22 |  |  | 0.7 | 13.7 | 0.84 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血浆 | LA |  | 乳酸(LA) | mmol/L | 70% | 0.35 | 6.66 | 3 | 女 |  | 0.5 | 2.22 |  |  | 0.7 | 13.7 | 0.84 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
83 | 血清 | LIP |  | 脂肪酶(LIP) | U/L | 70% | 13.3 | 180 | 3 | 男 |  | 19 | 60 |  |  | 19 | 300 | 19改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | LIP |  | 脂肪酶(LIP) | U/L | 70% | 13.3 | 180 | 3 | 女 |  | 19 | 60 |  |  | 19 | 300 | 19改为0 7月7号 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
84 | 血清 | PCHE |  | 胆碱酯酶(PCHE) | U/L | 70% | 2800 | 37800 | 3 | 男 |  | 4000 | 12600 |  |  | 160 | 16000 | 192 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | PCHE |  | 胆碱酯酶(PCHE) | U/L | 70% | 3570 | 35100 | 3 | 女 |  | 5100 | 11700 |  |  | 160 | 16000 | 192 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
89 | 血清 | HCY |  | 同型半胱氨酸(HCY) | umol/L | 70% | 3.5 | 45 | 3 | 男 |  | 5 | 15 |  |  | 2 | 50 | 2.4 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
| 血清 | HCY |  | 同型半胱氨酸(HCY) | umol/L | 70% | 3.5 | 45 | 3 | 女 |  | 5 | 15 |  |  | 2 | 50 | 2.4 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 25 |  | 已完成
94 | 血清 | LAS_TRF | 空 | 血清转铁蛋白(TRF) | g/L |  |  |  |  | 男 |  | 1.7 | 3.4 | [9 empty] | 7 |  | 25 |  | 已完成
| 血清 | LAS_TRF | 空 | 血清转铁蛋白(TRF) | g/L |  |  |  |  | 女 |  | 1.7 | 3.4 | [9 empty] | 7 |  | 25
98 | 全血 | LAS_G6PD | 是 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD) | IU/gHb |  |  |  |  | 男 |  | 8 | 18
| 全血 | LAS_G6PD | 是 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD) | IU/gHb |  |  |  |  | 女 |  | 8 | 18
99 | 全血 | LAS_G6PD1 |  | G6PD活性 | U/L |  |  |  |  | 男 | [5 empty] | 0 | 1500
| 全血 | LAS_G6PD1 |  | G6PD活性 | U/L |  |  |  |  | 女
100 | 全血 | LAS_G6PD2 |  | Hb | g/L |  |  |  |  | 男
| 全血 | LAS_G6PD2 |  | Hb | g/L |  |  |  |  | 女
90 | 血清 | LAS_eGFRm | 是 | 内生肌酐清除率（男）(eGFRm) | ml/min |  |  |  |  | 男 |  | 80 | 130 | [9 empty] | 7 |  | 25
91 | 血清 | LAS_eGFRf | 是 | 内生肌酐清除率（女）(eGFRf) | ml/min |  |  |  |  | 女 |  | 68 | 110 | [9 empty] | 7 |  | 25
101 | 血清 | LAS_AGEm | 是 | 年龄(男)(AGEm) | [5 empty] | 男 | [12 empty] | 7 |  | 25
| 血清 | LAS_AGEm | 是 | 年龄(男)(AGEm) | [5 empty] | 女 | [12 empty] | 7 |  | 25
102 | 血清 | LAS_AGEf | 是 | 年龄(女)(AGEf) | [5 empty] | 男 | [12 empty] | 7 |  | 25
| 血清 | LAS_AGEf | 是 | 年龄(女)(AGEf) | [5 empty] | 女 | [12 empty] | 7 |  | 25
103 | 血清 | ThCG |  | 人绒毛膜促性腺激素(ThCG) | IU/L | 70% | 2.4 | 30 | 3 | 男 |  | 0 | 10 |  |  | 2 | 1000 | 2.4 | 200 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 因LIS无法提供周期信息，所有无法按周期设置这些项目的NS,DS.目前只能完成当超过线性范围时，自动进行稀释。
| 血清 | ThCG |  | 人绒毛膜促性腺激素(ThCG) | IU/L | 70% | 2.4 | 30 | 3 | 女 | 正 常 | 0 | 10 |  |  | 2 | 1000 | 2.4 | 200 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | ThCG |  | 人绒毛膜促性腺激素(ThCG) | IU/L | 70% | 35 | 1500 | 3 | 女 | 孕 1-2周 | 50 | 500 |  |  | 2 | 1000 | 2.4 | 200 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | ThCG |  | 人绒毛膜促性腺激素(ThCG) | IU/L | 70% | 350 | 30000 | 3 | 女 | 孕 3-4周 | 500 | 10000 |  |  | 2 | 1000 | 2.4 | 200 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | ThCG |  | 人绒毛膜促性腺激素(ThCG) | IU/L | 70% | 7000 | 300000 | 3 | 女 | 孕 5-6周 | 10000 | 100000 |  |  | 2 | 1000 | 2.4 | 200 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | ThCG |  | 人绒毛膜促性腺激素(ThCG) | IU/L | 70% | 10500 | 600000 | 3 | 女 | 孕 6-8周 | 15000 | 200000 |  |  | 2 | 1000 | 2.4 | 200 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | ThCG |  | 人绒毛膜促性腺激素(ThCG) | IU/L | 70% | 7000 | 300000 | 3 | 女 | 孕 2-3月 | 10000 | 100000 |  |  | 2 | 1000 | 2.4 | 200 |  |  |  | 7 | 50 | 90
104 | 血清 | PROG |  | 孕酮(PROG) | nmol/L | 70% | 0.623 | 11.64 | 3 | 男 |  | 0.89 | 3.88 |  |  | 0.21 | 190.8 | 0.252 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | PROG |  | 孕酮(PROG) | nmol/L | 70% | 0.252 | 13.35 | 3 | 女 | 卵 泡 期 | 0 | 4.45 |  |  | 0.21 | 190.8 | 0.252 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | PROG |  | 孕酮(PROG) | nmol/L | 70% | 9.884 | 267.42 | 3 | 女 | 黄体中期 | 14.12 | 89.14 |  |  | 0.21 | 190.8 | 0.252 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | PROG |  | 孕酮(PROG) | nmol/L | 70% | 7.434 | 243.84 | 3 | 女 | 黄 体 期 | 10.62 | 81.28 |  |  | 0.21 | 190.8 | 0.252 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | PROG |  | 孕酮(PROG) | nmol/L | 70% | 0.252 | 6.96 | 3 | 女 | 绝 经 期 | 0 | 2.32 |  |  | 0.21 | 190.8 | 0.252 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | PROG |  | 孕酮(PROG) | nmol/L | 70% | 24.976 | 858.6 | 3 | 女 | 孕 早 期 | 35.68 | 286.2 |  |  | 0.21 | 190.8 | 0.252 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | PROG |  | 孕酮(PROG) | nmol/L | 70% | 56.875 | 852.87 | 3 | 女 | 孕 中 期 | 81.25 | 284.29 |  |  | 0.21 | 190.8 | 0.252 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | PROG |  | 孕酮(PROG) | nmol/L | 70% | 107.737 | 4030.5 | 3 | 女 | 孕 晚 期 | 153.91 | 1343.5 |  |  | 0.21 | 190.8 | 0.252 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
105 | 血清 | PRL |  | 催乳素(PRL) | uIU/mL | 70% | 31.5 | 1125 | 3 | 男 |  | 45 | 375 |  |  | 6.4 | 4240 | 7.68 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | PRL |  | 催乳素(PRL) | uIU/mL | 70% | 41.3 | 1857 | 3 | 女 | 非 孕 期 | 59 | 619 |  |  | 6.4 | 4240 | 7.68 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | PRL |  | 催乳素(PRL) | uIU/mL | 70% | 144.2 | 13260 | 3 | 女 | 孕 期 | 206 | 4420 |  |  | 6.4 | 4240 | 7.68 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | PRL |  | 催乳素(PRL) | uIU/mL | 70% | 26.6 | 1290 | 3 | 女 | 绝 经 期 | 38 | 430 |  |  | 6.4 | 4240 | 7.68 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
106 | 血清 | LH |  | 促黄体生成素(LH) | IU/L | 70% | 0.2 | 103.8 | 3 | 男 | 全年龄段 | 0 | 34.6 |  |  | 0.07 | 200 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | LH |  | 促黄体生成素(LH) | IU/L | 70% | 1.33 | 37.5 | 3 | 女 | 卵 泡 期 | 1.9 | 12.5 |  |  | 0.07 | 200 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | LH |  | 促黄体生成素(LH) | IU/L | 70% | 6.09 | 228.9 | 3 | 女 | 循环中期 | 8.7 | 76.3 |  |  | 0.07 | 200 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | LH |  | 促黄体生成素(LH) | IU/L | 70% | 0.35 | 50.7 | 3 | 女 | 黄 体 期 | 0.5 | 16.9 |  |  | 0.07 | 200 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | LH |  | 促黄体生成素(LH) | IU/L | 70% | 0.2 | 4.5 | 3 | 女 | 孕 期 | 0 | 1.5 |  |  | 0.07 | 200 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | LH |  | 促黄体生成素(LH) | IU/L | 70% | 11.13 | 162 | 3 | 女 | 绝 经 期 | 15.9 | 54 |  |  | 0.07 | 200 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | LH |  | 促黄体生成素(LH) | IU/L | 70% | 0.49 | 16.8 | 3 | 女 | 避孕女性 | 0.7 | 5.6 |  |  | 0.07 | 200 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
107 | 血清 | FSH |  | 促卵泡成熟激素(FSH) | IU/L | 70% | 0.98 | 54.3 | 3 | 男 |  | 1.4 | 18.1 |  |  | 0.3 | 200 | 0.36 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | FSH |  | 促卵泡成熟激素(FSH) | IU/L | 70% | 1.75 | 30.6 | 3 | 女 | 卵 泡 期 | 2.5 | 10.2 |  |  | 0.3 | 200 | 0.36 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | FSH |  | 促卵泡成熟激素(FSH) | IU/L | 70% | 2.38 | 100.2 | 3 | 女 | 循环中期 | 3.4 | 33.4 |  |  | 0.3 | 200 | 0.36 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | FSH |  | 促卵泡成熟激素(FSH) | IU/L | 70% | 1.05 | 27.3 | 3 | 女 | 黄 体 期 | 1.5 | 9.1 |  |  | 0.3 | 200 | 0.36 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | FSH |  | 促卵泡成熟激素(FSH) | IU/L | 70% | 0.36 | 0.9 | 3 | 女 | 孕 期 | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 200 | 0.36 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | FSH |  | 促卵泡成熟激素(FSH) | IU/L | 70% | 16.1 | 348.9 | 3 | 女 | 绝 经 期 | 23 | 116.3 |  |  | 0.3 | 200 | 0.36 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
108 | 血清 | E2 |  | 雌激素(E2) | pmol/L | 70% | 52.32 | 438.3 | 3 | 男 |  | 0 | 146.1 |  |  | 43.6 | 11010 | 52.32 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | E2 |  | 雌激素(E2) | pmol/L | 70% | 50.12 | 1587.6 | 3 | 女 | 卵 泡 期 | 71.6 | 529.2 |  |  | 43.6 | 11010 | 52.32 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | E2 |  | 雌激素(E2) | pmol/L | 70% | 164.15 | 3927.3 | 3 | 女 | 循环中期 | 234.5 | 1309.1 |  |  | 43.6 | 11010 | 52.32 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | E2 |  | 雌激素(E2) | pmol/L | 70% | 143.36 | 2358.3 | 3 | 女 | 黄 体 期 | 204.8 | 786.1 |  |  | 43.6 | 11010 | 52.32 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
| 血清 | E2 |  | 雌激素(E2) | pmol/L | 70% | 52.32 | 354.6 | 3 | 女 | 绝 经 期 | 0 | 118.2 |  |  | 43.6 | 11010 | 52.32 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
109 | 血清 | TESTO |  | 睾酮(TESTO) | nmol/L | 70% | 5.88 | 86.1 | 3 | 男 |  | 8.4 | 28.7 |  |  | 0.35 | 52.1 | 0.42 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | TESTO |  | 睾酮(TESTO) | nmol/L | 70% | 0.35 | 7.8 | 3 | 女 |  | 0.5 | 2.6 |  |  | 0.35 | 52.1 | 0.42 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
110 | 血清 | CORT |  | 皮质醇(CORT) | nmol/L | 70% | 83.02 | 1854 | 3 | 男 | 07点-09点 | 118.6 | 618 |  |  | 5.5 | 2069 | 6.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 客户确认不做这项目
110 | 血清 | CORT |  | 皮质醇(CORT) | nmol/L | 70% | 59.71 | 1378.8 | 3 | 男 | 15点-17点 | 85.3 | 459.6 |  |  | 5.5 | 2069 | 6.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
110 | 血清 | CORT |  | 皮质醇(CORT) | nmol/L | 70% | 83.02 | 1854 | 3 | 女 | 07点-09点 | 118.6 | 618 |  |  | 5.5 | 2069 | 6.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
110 | 血清 | CORT |  | 皮质醇(CORT) | nmol/L | 70% | 59.71 | 1378.8 | 3 | 女 | 15点-17点 | 85.3 | 459.6 |  |  | 5.5 | 2069 | 6.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90
111 | 血清 | AFP |  | 甲胎蛋白(AFP) | IU/mL | 70% | 0.98 | 20.1 | 3 | 男 |  | 1.4 | 6.7 |  |  | 1.08 | 830 | 1.296 | 5改为20 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | AFP |  | 甲胎蛋白(AFP) | IU/mL | 70% | 0.98 | 20.1 | 3 | 女 |  | 1.4 | 6.7 |  |  | 1.08 | 830 | 1.296 | 5改为20 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
112 | 血清 | CEA |  | 癌胚抗原(CEA) | ug/L | 70% | 0.35 | 30 | 3 | 男 |  | 0.5 | 10 |  |  | 0.5 | 100 | 0.6 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | CEA |  | 癌胚抗原(CEA) | ug/L | 70% | 0.35 | 30 | 3 | 女 |  | 0.5 | 10 |  |  | 0.5 | 100 | 0.6 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
113 | 血清 | CA125 |  | 糖类抗原125(CA125) | U/mL | 70% | 1.4 | 105 | 3 | 男 |  | 2 | 35 |  |  | 2 | 600 | 2.4 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | CA125 |  | 糖类抗原125(CA125) | U/mL | 70% | 1.4 | 105 | 3 | 女 |  | 2 | 35 |  |  | 2 | 600 | 2.4 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
114 | 血清 | CA15-3 |  | 糖类抗原15-3(CA15-3) | U/mL | 70% | 0.35 | 97.2 | 3 | 男 |  | 0.5 | 32.4 |  |  | 0.5 | 200 | 0.6 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | CA15-3 |  | 糖类抗原15-3(CA15-3) | U/mL | 70% | 0.35 | 97.2 | 3 | 女 |  | 0.5 | 32.4 |  |  | 0.5 | 200 | 0.6 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
115 | 血清 | CA19-9 |  | 糖类抗原19-9(CA19-9) | U/mL | 70% | 0.84 | 111 | 3 | 男 |  | 1.2 | 37 |  |  | 1.2 | 700 | 1.44 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | CA19-9 |  | 糖类抗原19-9(CA19-9) | U/mL | 70% | 0.84 | 111 | 3 | 女 |  | 1.2 | 37 |  |  | 1.2 | 700 | 1.44 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
116 | 血清 | PSA |  | 前列腺特异抗原(PSA) | ug/L | 70% | 0.007 | 12 | 3 | 男 |  | 0.01 | 4 |  |  | 0.01 | 100 | 0.2 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | PSA |  | 前列腺特异抗原(PSA) | ug/L | 70% | 0.007 | 12 | 3 | 女 |  | 0.01 | 4 |  |  | 0.01 | 100 | 0.2 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
117 | 血清 | cPSA |  | 复合前列腺特异性抗原(cPSA) | ug/L | 70% | 0.021 | 10.8 | 3 | 男 |  | 0.03 | 3.6 |  |  | 0.03 | 100 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | cPSA |  | 复合前列腺特异性抗原(cPSA) | ug/L | 70% | 0.021 | 10.8 | 3 | 女 |  | 0.03 | 3.6 |  |  | 0.03 | 100 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
118 | 血浆 | iPTH |  | 全段甲状旁腺激素（iPTH） | pmol/L | 70% | 1.022 | 27.03 | 3 | 男 |  | 1.46 | 9.01 |  |  | 0.67 | 201.4 | 0.804 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血浆 | iPTH |  | 全段甲状旁腺激素（iPTH） | pmol/L | 70% | 1.022 | 27.03 | 3 | 女 |  | 1.46 | 9.01 |  |  | 0.67 | 201.4 | 0.804 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
119 | 全血 | LAS_CsA |  | 环孢霉素（CsA） | nmol/L |  |  |  |  | 男 |  | 需结合临床使用 |  |  |  | 25 | 1247 | [9 empty] | 已完成
| 全血 | LAS_CsA |  | 环孢霉素（CsA） | nmol/L |  |  |  |  | 女 |  | 需结合临床使用 | [14 empty] | 已完成
120 | 血清 | CTNI |  | 超敏肌钙蛋白I(TnI-Ultra) | ug/L | 70% | 0.0042 | 0.18 | 3 | 男 |  | 0.006 | 0.06 |  |  | 0.006 | 50 | 0.2 | 5改为10 7月6号 |  | 0.5 |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | CTNI |  | 超敏肌钙蛋白I(TnI-Ultra) | ug/L | 70% | 0.0042 | 0.18 | 3 | 女 |  | 0.006 | 0.06 |  |  | 0.006 | 50 | 0.2 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
121 | 血清 | MYO |  | 肌红蛋白(MYO) | ug/L | 70% | 2.1 | 330 | 3 | 男 |  | 3 | 110 |  |  | 3 | 1000 | 3.6 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | MYO |  | 肌红蛋白(MYO) | ug/L | 70% | 2.1 | 330 | 3 | 女 |  | 3 | 110 |  |  | 3 | 1000 | 3.6 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
123 | 血清 | CK-MB |  | 肌酸激酶MB同功酶(CK-MB) | ng/mL | 70% | 0.216 | 15 | 3 | 男 |  | 0 | 5 |  |  | 0.18 | 300 | 0.216 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | CK-MB |  | 肌酸激酶MB同功酶(CK-MB) | ng/mL | 70% | 0.216 | 15 | 3 | 女 |  | 0 | 5 |  |  | 0.18 | 300 | 0.216 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
124 | 血清 | BNP |  | B型心钠素（BNP） | pmol/L | ts | #VALUE! | 86.7 | 3 | 男 |  | 0.58 | 28.9 |  |  | 0.58 | 1445 | 0.696 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | BNP |  | B型心钠素（BNP） | pmol/L | 70% | 0.406 | 86.7 | 3 | 女 |  | 0.58 | 28.9 |  |  | 0.58 | 1445 | 0.696 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
125 | 血清 | BNP2 |  | B型心钠素（BNP） | pg/mL | 70% | 1.4 | 300 | 3 | 男 |  | 2 | 100 |  |  | 2 | 5000 | 2.4 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | BNP2 |  | B型心钠素（BNP） | pg/mL | 70% | 1.4 | 300 | 3 | 女 |  | 2 | 100 |  |  | 2 | 5000 | 2.4 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
126 | 血清 | T3 |  | 三碘甲状腺原氨酸(T3) | nmol/L | 70% | 0.644 | 8.37 | 3 | 男 |  | 0.92 | 2.79 |  |  | 0.15 | 12.3 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | T3 |  | 三碘甲状腺原氨酸(T3) | nmol/L | 70% | 0.644 | 8.37 | 3 | 女 |  | 0.92 | 2.79 |  |  | 0.15 | 12.3 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
127 | 血清 | T4 |  | 四碘甲状腺原氨酸(T4) | nmol/L | 70% | 40.67 | 421.8 | 3 | 男 |  | 58.1 | 140.6 | 化学发光法（反向） |  | 3.9 | 387 | 4.68 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | T4 |  | 四碘甲状腺原氨酸(T4) | nmol/L | 70% | 40.67 | 421.8 | 3 | 女 |  | 58.1 | 140.6 | 化学发光法（反向） |  | 3.9 | 387 | 4.68 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
128 | 血清 | FT3 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | pmol/L | 70% | 2.45 | 19.5 | 3 | 男 |  | 3.5 | 6.5 |  |  | 0.3 | 30.8 | 0.36 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | FT3 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | pmol/L | 70% | 2.45 | 19.5 | 3 | 女 |  | 3.5 | 6.5 |  |  | 0.3 | 30.8 | 0.36 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
129 | 血清 | FT4 |  | 游离甲状腺素(FT4) | pmol/L | 70% | 8.05 | 68.1 | 3 | 男 |  | 11.5 | 22.7 |  |  | 1.3 | 155 | 1.56 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | FT4 |  | 游离甲状腺素(FT4) | pmol/L | 70% | 8.05 | 68.1 | 3 | 女 |  | 11.5 | 22.7 |  |  | 1.3 | 155 | 1.56 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
130 | 血清 | TSH |  | 促甲状腺素(TSH) | mU/L | 70% | 0.385 | 14.34 | 3 | 男 |  | 0.55 | 4.78 | 化学发光法（正向） |  | 0.008 | 150 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | TSH |  | 促甲状腺素(TSH) | mU/L | 70% | 0.385 | 14.34 | 3 | 女 |  | 0.55 | 4.78 | 化学发光法（正向） |  | 0.008 | 150 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
131 | 血清 | aTPO |  | 甲状腺过氧化物酶抗体(anti-TPO) | U/mL | 70% | 33.6 | 180 | 3 | 男 |  | 0 | 60 |  |  | 28 | 1300 | 33.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | aTPO |  | 甲状腺过氧化物酶抗体(anti-TPO) | U/mL | 70% | 33.6 | 180 | 3 | 女 |  | 0 | 60 |  |  | 28 | 1300 | 33.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
132 | 血清 | aTG |  | 甲状腺球蛋白抗体(anti-Tg) | U/mL | 70% | 18 | 180 | 3 | 男 |  | 0 | 60 |  |  | 15 | 500 | 18 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | aTG |  | 甲状腺球蛋白抗体(anti-Tg) | U/mL | 70% | 18 | 180 | 3 | 女 |  | 0 | 60 |  |  | 15 | 500 | 18 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
133 | 血清 | Ferr |  | 铁蛋白(Ferr) | pmol/L | 70% | 33.6 | 2124 | 3 | 男 |  | 48 | 708 |  |  | 1 | 3630 | 1.2 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | Ferr |  | 铁蛋白(Ferr) | pmol/L | 70% | 15.4 | 1920 | 3 | 女 |  | 22 | 640 |  |  | 1 | 3630 | 1.2 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
134 | 血清 | FOL |  | 叶酸(FOL) | nmol/L | 70% | 5.348 | 36.57 | 3 | 男 |  | 7.64 | 12.19 |  |  | 0.79 | 54.36 | 0.948 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | FOL |  | 叶酸(FOL) | nmol/L | 70% | 5.348 | 36.57 | 3 | 女 |  | 7.64 | 12.19 |  |  | 0.79 | 54.36 | 0.948 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
135 | 血清 | VB12 |  | 维生素B12(VB12) | pmol/L | 70% | 109.2 | 2016 | 3 | 男 |  | 156 | 672 |  |  | 33 | 1476 | 39.6 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | VB12 |  | 维生素B12(VB12) | pmol/L | 70% | 109.2 | 2016 | 3 | 女 |  | 156 | 672 |  |  | 33 | 1476 | 39.6 | 5改为10 7月6号 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
136 | 血清 | VitD |  | 总维生素D | ng/mL | 70% | 21 | 300 | 3 | 男 | 充足 | 30 | 100 |  |  | 4.2 | 150 | 5.04 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | VitD |  | 总维生素D | ng/mL | 70% | 21 | 300 | 3 | 女 | 充足 | 30 | 100 |  |  | 4.2 | 150 | 5.04 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
137 | 血清 | IRI |  | 胰岛素(Insulin) | mU/L | 70% | 1.82 | 112.8 | 3 | 男 |  | 2.6 | 37.6 |  |  | 0.5 | 300 | 0.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | IRI |  | 胰岛素(Insulin) | mU/L | 70% | 1.82 | 112.8 | 3 | 女 |  | 2.6 | 37.6 |  |  | 0.5 | 300 | 0.6 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
144 | 血清 | Cps |  | C-肽（C-peptide） | ng/mL | 70% | 0.567 | 11.55 | 3 | 男 |  | 0.81 | 3.85 |  |  | 0.05 | 30 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成
| 血清 | Cps |  | C-肽（C-peptide） | ng/mL | 70% | 0.567 | 11.55 | 3 | 女 |  | 0.81 | 3.85 |  |  | 0.05 | 30 | 0.2 | 5 |  |  |  | 7 | 50 | 90 |  | 已完成

## 自动审核逻辑
| 自动审核逻辑判断公式：出现以下任何一种情况均不能通过审核 | 完成情况
1 | DBIL＞TBIL | 已完成
2 | 新生儿（＜1月）TBIL>300 μmol/L | 已完成
3 | ALB＞TP | 已完成
4 | A/G＞3.0或＜0.5 | 已完成
5 | HDL+LDL＞CHOL | 已完成
6 | NA正常,CL＞125 | 已完成
7 | NA正常,CL<90 | 已完成
8 | CL正常，NA＞150 | 已完成
9 | CL正常，NA<130 | 已完成
10 | BUN正常,Cr＞150 | 已完成
11 | AST/ALT＞ 5.0 | 已完成
12 | ALT/AST＞ 5.0 | 已完成
13 | TSH<0.34和FT3<6或T3<2.73 | 已完成
14 | TSH<0.34和FT4<14.4或T4<157.4 | 已完成
15 | TSH>0.34和FT3>6或T3>2.73 | 已完成
16 | FT3与T3或FT4与T4结果表现相反 | 已完成
17 | 结果为“0”时 | 已完成
18 | 结果为“////”“＞、＜、空、ERROR”等为非数值类型 | 已完成
19 | 结果为负值时 | 已完成
20 | 结果为数值以外的其他符合时 | 已完成
21 | 脂血、溶血标本出现“+”以上的结果均不能通过自动审核，并将血清指数对不同项目结果的影响等信息传至LIS。 | 已完成
22 | 超出危急值的结果结合历史数据进行判断是否需要重新检测。如与历史数据不符则到另一台仪器重测，如果相符 则不需重测。2个或多个有关联指标出现明显相反的变化。 | 目前，超出危机值的直接重测，没结合历史数据。
25 | 检测结果数和order项目数不一致或不符合时,审核不通过. | LIS审核时判断处理
26 | 标本溶血、脂血、严重黄疸标本不能自动审核。 | 已完成
27 | PSA<cPSA | 已完成

## 功能需求
功能描述 | 完成情况
1.自动签收 | 客户暂时不做
2.OGTT自动合并 | 已完成。但存在的问题：1）LIS无法识别已合并，2）重做后的无法合并
3.HCG通过选择稀释倍数后，直接扫描条码实现稀释倍数设置。 | 已完成
4.HIL在有些受影响的项目要增加 | 已完成
5.显示每个测试的预计完成时间 | 未完成
6.Guacamole | 未完成
急诊(>5圈的优先，上样时间>30,试剂补充后项目优先) | 已完成
平诊样本中(心肌标、HCG、BNP、甲功项目优先检测) | 已完成
将非流水线项目样本放置在固定的架子(雅培的项目、罗氏的项目) | 已完成
将含HCG项目的样本离心后，放在固定的架子上 | 已完成
XP上的cancelled或system Error自动重测 | 已完成，Centralink自动变成rerun状态, 但对于回到PO盘的样本（如吸样错误），需要手工将样本拿出来再推进去。
试剂不足报警提醒 | 未完成
免疫类项目低于线性下限时不自动重测 | 已完成
超过线性范围的用DTT稀释自动重做,重做后仍然超过线性范围的Sort到Lane04. | 已完成
GLU改为只要超过危机值范围（<=2.5或>=30）就重测，不考虑线性范围(L=0.01,H=22). | 已完成
支持在LIS系统中实现重做功能 | 测试中
支持在LIS系统中实现加急功能(将常规样本变为急诊样本) | 已完成

## 仪器报警信息
1.2 仪器报警信息（待完成）
根据ADVIA2400仪器手册，现有以下仪器报警FLAG可能会对结果有影响，见如下表格：
根据实验室的情况，与老师协商对以下仪器报警FLAG进行监控，在CentraLink里设定相应的IS值：
结果标记 | 原因 | 措施 | 是否有结果
* | 光学项目：分析数据精密度不好 | 1、检查样本状态，离心样本重新测定。 | 浓度值
2、检查试剂状态，是否过在机稳定性等。
3、可作样本恢复试验，确认是否样本结果底导致。
d | 光学项目：低于参数设置中反应吸光度的下限 | 1、检查样本结果及反应曲线，必要时稀释样本重新检测。 | 浓度值 或 ////
2、若所有样本均有此标记，更换试剂，从新定标复查项目。
3、若标记仍然存在，联系TSC。
h | 高于参考范围上限 | 根据客户SOP处理样本。 | 浓度值
l | 低于参考范围下限 | 根据客户SOP处理样本。 | 浓度值
H | 高于线性范围上限 | 稀释样本后，重新测定。 | 浓度值
L | 低于线性范围下限 | 对样本作50%恢复性试验，以确定浓度。 | 浓度值
k | 多点定标项目，吸光度值低于定标曲线最低点 | 1、大批量标本：检查试剂状态，重新定标曲线。 | 浓度值 或 ////
2、单个样本：检查样本状态，并复查。
3、若标记仍然存在，对样本作50%恢复性试验，以确定浓度。
j | 多点定标项目，吸光度值高于定标曲线最高点 | 1、大批量标本：检查试剂状态，重新定标曲线。 | 浓度值 或 ////
2、单个样本：检查样本状态，并复查。
3、若标记仍然存在，对样本作50%恢复性试验，以确定浓度。
n | 速率法检测时，有效检测点不足，小于6个。 | 1、检查试剂状态。 | 浓度值
2、稀释样本后，重新测定。
P | 前带效应 | 1、稀释样本后，重新测定。 | 浓度值
R | 复查的结果 | 提示结果是复查后的。 | 浓度值

## 市一危急值
表1 | 危急值项目及其报告范围
检验项目 | 危急值 |  | 单位
| 低限 | 高限
血钾(K+) | ≤2.5 | ≥6.0 | mmol/L
血钠(Na+) | ≤120 | ≥160 | mmol/L
血糖(GLU) | ≤2.5（新生儿≤2.2） | ≥30.0 | mmol/L
血钙(Ca++) | ≤1.25 | ≥3.25 | mmol/L
肌钙蛋白I(cTnI) |  | ≥0.5 | ug/L
白细胞(WBC) | ≤1.0 | ≥100 | 109/L
中性粒细胞绝对值 | ≤0.5 |  | 109/L
血红蛋白(HB) | ≤50 |  | g/L
血小板(PLT) | ≤20 | ≥1000 | 109/L
PT |  | ≥70 | s
APTT |  | ≥150 | s
FIB | ≤1 |  | g/L
INR |  | ≥5.0
HIV抗体 | 结果待复检
无菌部位微生物涂片 | 阳性
无菌部位微生物培养 | 阳性